## Slide 1: Instrumentenaufbereitung in der Zahnarztpraxis
Ute Wurmstich
Mitglied im Vorstand DGSV eV
FA Arzt- Zahnarztpraxen
LL Gruppe RDG
FA Bildung
Wedemark

## Slide 2: Die Arbeit der DGSV-eV
Die Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung ist eine vom Bundestag
anerkannte Fachgesellschaft
der sowohl in den AEMP (Aufbereitungseinheiten Medizinprodukte) der Krankenhäuser als auch im niedergelassenen Bereich eine
zunehmende Bedeutung zukommt

## Slide 3: Grundsätzliche Aspekte
MPG v. 1994 – zuletzt geändert 2014
MPBetreibV v. 1998 – zuletzt geändert 2016
IfSG v. 2001 - 2011
KRINKO/BfArM Empfehlung v.2001 - 2012
Infektionsprävention in der Zahnheilkunde-Anforderungen an die Hygiene v.2006
Normen
TRBA 250 v.2003 – zuletzt geändert 2014

## Slide 4
Anforderungen an die Hygiene bei der
Aufbereitung von Medizinprodukten
Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und
Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und
des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
v.2012
…gemäß den Qualifizierungsrichtlinien der DGSV –
Anlage 6 KRINKO/BfArM Empfehlung

## Slide 5: Grundsätzliche Aspekte
Anforderung an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten… „unabhängig vom Ort der Durchführung der Aufbereitung“

## Slide 6: Grundsätzliche Aspekte
Aufbereitung umfasst folgende Einzelschritte:
Sachgerechtes Vorbereiten
Reinigung/Desinfektion, Spülung und Trocknung
Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit
Pflege und Instandsetzung
Funktionsprüfung

## Slide 7: Grundsätzliche Aspekte
je nach Erfordernis:
f) Kennzeichnung
g) Verpackung
h) und Sterilisation
s. Pkt 1 „Grundsätzliches“ KRINKO/BfArM Empfehlung

## Slide 10: Reinigung und Desinfektion
Wer stuft MP ein und durch wen erfolgt die
Risikobewertung?
Wer ist Anwender, wer Betreiber?

## Slide 11: Unterschied der Medizinprodukte?

## Slide 12: Semikritisch / kritisch?

## Slide 13: Reinigung und Desinfektion

## Slide 14
Uninteressant?
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen,
19 K 1602/09 v. 14.02.2012
OVG NRW
13 A 106/13 v. 07.04.2014

## Slide 18: Reinigung und Desinfektion

## Slide 19: „Muss der Thermo sein?“

## Slide 20
KRINKO/BfArM Empfehlung, Stand 9/2012
…zwischen manuellem und maschinellen Verfahren zu unterscheiden…
wobei maschinellen Verfahren, insbesondere auf Grund der besseren Standardisierbarkeit und Reproduzierbarkeit sowie des Arbeitsschutzes der Vorzug zu geben ist.

## Slide 22: Reinigung und Desinfektion
„Eine sicher wirksame Sterilisation
ist nur bei sauberen Medizinprodukten
gegeben“
KRINKO/ RKI/ BfArM Empf. 2012

## Slide 23: Herstellerangaben ??
Sicherheitshinweise…
Aufbewahrung, Desinfektion, Reinigung und Sterilisation:
Vor dem erstmaligen Einsatz am Patienten und sofort nach
jedem Gebrauch müssen rotierende Instrumente
desinfiziert, gereinigt, und - soweit erforderlich - sterilisiert werden.
Bis zum erstmaligen Einsatz sollte die Aufbewahrung in der
Originalverpackung
bei Zimmertemperatur staub- und feuchtigkeitsgeschützt
erfolgen.

## Slide 24: Besonderheiten in der Zahnarztpraxis

## Slide 28: Sachkenntnisse?

## Slide 31: Routine?

## Slide 34: Quelle: Dentsplysirona

## Slide 35
Selektiv diamantierte Spitzen zur retrograden Wurzelspitzenresektion. Um einen einfacheren Zugang zur Präparationsstelle zu erreichen, sind die Spitzen um ca. 20° (rechts bzw. links) abgewinkelt

## Slide 37
Empfehlungen des AK „Qualität“ (39):
Empfehlung zur Lagerdauer für sterile
Medizinprodukte
Empfehlung (76):
Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten im zahnmedizinischen Bereich

## Slide 39: Reinigung und Desinfektion
Maschinell:
Trockenentsorgung
Vario TD Programm 90°C/ 5 Min=
A0 Wert 3000
Benutzung semikritische MP ohne Sterilisation
nach 45 Minuten

## Slide 40: Sichtkontrolle, Pflege, Funktionskontrolle

## Slide 41: Herausforderungen

## Slide 42: Besonderheiten

## Slide 43: Sichtkontrolle, Pflege, Funktionskontrolle

## Slide 44: Sichtkontrolle, Pflege, Funktionskontrolle

## Slide 47: Verpackung

## Slide 48: Verpackung

## Slide 49: Verpackung / Container
Müssen geeignet sein
Dampfdurchlässig?
Papier- oder Dauerfilter
Dichtung geeignet/ intakt?
Reinigung und Desinfektion (wann, wie)

## Slide 50: Verpackung / Kennzeichnung
Manuell
Mit entsprechendem Stift (weich, wasserfest, ungiftig) außerhalb der Siegelnaht
Maschinell
Barcode Ausdruck (thermolabil oder thermostabil) per EDV der Sterilisationscharge zuzuordnen u. Patientenbezogen zu dokumentieren

## Slide 51: Siegelnaht

## Slide 52: Tintentest versus Siegelnahtfestigkeitsprüfung

## Slide 53: Verpackung

## Slide 54: Sterilisation

## Slide 56
Tübinger Forum April 2013
56
Messtechnische Überwachung der Verfahrensparameter
und die rechtssichere Dokumentation sind Bestandteil der gesetzlichen Vorgaben, im besonderen der kritisch B MP!

## Slide 58: Sterilisation

## Slide 59: Sterilisation
Freigabekriterien > QM
- „Programm erfolgreich abgelaufen“
- Helix Indikatorstreifen umgeschlagen
- Verpackung intakt und trocken
- Siegelnaht (8mm) unversehrt
- Produktetikett mit Chargen Nr. u. Datum,
Verfallsdatum, Inhalt u. Namen d. MA
die Beladen u. Freigegeben hat

## Slide 60: Validierung
Anlage 1 KRINKO/BfArM Empfehlung:
Geeignete validierte Verfahren … sind Verfahren…
welche ein definiertes Ergebnis reproduzierbar und nachweisbar ständig erbringen

## Slide 61: Validierung
Installationsqualifikation – IQ
Betriebsqualifikation – BQ
Leistungsqualifikation - LQ

## Slide 62: Revalidierung?
Synonym für eine erneute Leistungsbeurteilung/-qualifikation
Wiederholung der Leistungsbeurteilung und eines kleinen Teils der Betriebsqualifikation
Wie oft und durch wen?
Bei einer so genannten Worst Case Beladung
ohne Änderung
der Instrumente oder Chemikalien!

## Slide 63: Maschinen werden typgeprüft – Prozesse werden validiert

## Slide 64: Dokumentation
> Standartarbeitsanweisungen erstellen:
Aufbereitung einzelner MP – s. Hygieneplan, z.B. BZÄK/DAHZ
> Prozessvalidierung durchführen:
z.B. RDG vario TD
z.B. Vacuclav Klasse B
> Freigabe RDG und Sterilisation am PC

## Slide 65: Zusammenfassung
Europäische Richtlinie 93/42 EWG
MPG
MPBetreibV
IfSG TRBA 250
RKI/BfArM Normen

## Slide 66: Was kann besser werden?

## Slide 69: Was kann besser werden?
DIN EN ISO 17664
Vom Hersteller bereitzustellende Informationen für die Aufbereitung von resterilisierbaren
Medizinprodukten

## Slide 70: Herstellerangaben
„Die Knochenmühle ist ein qualitativ hochwertiges medizinisches Produkt und wurde speziell für den Einsatz in der Implantologie entwickelt“
„Desinfektion, Reinigung, Pflege und
Sterilisation : (Personalschutz!)…“!

## Slide 71
Problem:
Keine maschinelle Aufbereitung beschrieben sondern:
…kleinere Anhaftungen können mit einer weichen Zahnbürste und Zahncreme entfernt werden…

## Slide 72: Maschinelle Reinigung u. Desinfektion Piktogramme für: RDG – Sterilisator – QR-Code

## Slide 73: Was kann besser werden?

## Slide 74: Was kann besser werden?
(1) Wer berufsmäßig Fachkreise fachlich informiert oder in die sachgerechte Handhabung der Medizinprodukte einweist (Medizinprodukteberater), darf diese Tätigkeit nur ausüben, wenn er die für die jeweiligen Medizinprodukte erforderliche Sachkenntnis und Erfahrung für die Information und, soweit erforderlich, für die Einweisung in die Handhabung der jeweiligen Medizinprodukte besitzt. Dies gilt auch für die fernmündliche Information.
Auszug MPG § 31

## Slide 75: Was kann besser werden?
Sachkundige Mitarbeiterinnen + geeignete Ausstattung = Adäquate Aufbereitung
Notwendig:
- Geeignete Herstellerangaben
- Geeignete MP (Qualität!)
- Beachtung der bestehenden gesetzlichen Vorgaben im niedergelassenen Bereich!

## Slide 77
Keine Angst vor HIV, HBV und HCV in der
Zahnarztpraxis
Erklärvideo für Praxispersonal gibt Tipps und zeigt: Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind
unnötig
Berlin, 28. Februar 2017

## Slide 78: Verantwortung:
Herstellerverantwortung
Betreiberverantwortung
Anwenderverantwortung

## Slide 79: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit